УТВЕРЖДАЮ

.

«___»________________

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделия (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Микропланшетный промыватель 50TS |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (компл.) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Микропланшетный промыватель | Описание: Микропланшетный промыватель для иммуноферментных исследований Характеристика: Типы микропланшет: 96-, 384-луночные планшеты; Встроенное программное обеспечение: до 75 пользовательских программируемых протоколов, быстрое меню с возможностью создания или редактирования настраиваемых протоколов; запуск протоколов, созданных на борту или загруженных с ПО; Разделение: биомагнитное разделение (конфигурации «М») и вакуумная фильтрация (конфигурации «F»); Встряхивание: программируется в минутах и ​​секундах до 30 минут, 5 интенсивностей от 15-19 Гц; Время замачивания: программируется в минутах и ​​секундах до 30 минут Пользовательский интерфейс: 4,3-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей Объем на один ряд: от 25 до 3000 мкл на лунку Точность дозирования: 96-луночный планшет: 8- и 8-луночный коллектор, 300 мкл / лунка: < 3,0% CV 12-луночный коллектор, 300 мкл / лунка: < 3,0% CV 2x8-луночный коллектор, 300 мкл / лунка: < 4,0% CV 384-луночный планшет, 8-, 16-луночный коллектор, 100 мкл / лунка: < 4,0% CV 24-луночный планшет, 4-луночный коллектор, 120 мкл / лунка): < 4,0% CV Объем промывки: 96 лунок: 2x8 коллектор, 3 цикла, 300 мкл / лунка: <80с 12-луночный коллектор, 3 цикла, 300 мкл / лунка: <90с 8- и 8s-луночный коллектор, 3 цикла, 300 мкл / лунка: <130с 384 лунки, 8- и 16-луночный коллектор, 3 цикла, 100 мкл / лунка: <260с 24 лунок, 4-луночный коллектор, 1 цикл, 1120 мкл / лунка: <60с Подача жидкости: один привод с принудительным перемещением шприца Свойства электропитания и мощность: внешний источник питания 24 В постоянного тока, совместимый со 100-240 В переменного тока при 50-60 Гц Дополнительные порты: 1 порт USB для управления компьютером Габариты: не более 35,6 x 40,6 x 16,5 см Вес: не более 9,8 кг | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания | Не менее 2000 ВА | 1 |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Диапазон рабочих температур: от 18 ° до 40 °C; Прибором должен пользоваться только обученный специалист; Дополнительно требуется 1 лабораторный стола с габаритными размерами не менее 150х70х80см (ШхГхВ) |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: до места назначения |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: до места назначения |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |