## 6 часть
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И
ПРОЧИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦП по ППРК № 1729
| Год |  | 2018
| Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Государственное учреждение | КГКП "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 011
| Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и прочих средств
медицинского назначения
№ лота | Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Прочие изделия мед.назначения
1 | УФ-облучатель | Настенный бактерицидный облучатель, с комбинированным способом УФ-излучения, соответствующий требованиям методических указаний по применению обеззараживающих ламп. Облучатель не требует установки по ходу движения воздушных масс. Одна лампа должна быть с прямым способом излучения, при этом облученность в секторе прямого луча должна составлять не менее 200 мкВт/см². Вторая лампа должны быть с непрямым способом излучения, и располагаться в экранированном корпусе. При этом облучатель можно использовать с обоими способами излучения. Непрямое излучение должно быть в горизонтальной плоскости с перераспределением облучения таким образом, чтобы разделять помещение на «жилую часть» где могут находиться медицинский персонал и пациенты, и «нежилую часть» где происходит непосредственное обеззараживание воздух на высоте более 2-х метров за счет естественной или принудительной конвенции воздуха. Максимальная облученность в верхней части помещения не менее 90 мкВт/см². Вместе с тем, в «жилой части» облученность должна составлять не более 0,1 мкВт/см². Максимальный угол открытия крышки экранированной лампы должен составлять до 30°, для достижения максимального бактерицидного эффекта и минимизации электростатического загрязнения лампы. Облучатель должен обеспечивать обеззараживание воздуха эквивалентное 8-ми кратному воздухообмену в час в помещении площадью 18м². Конструкция пускового элемента облучателя должна состоять из электронного пускорегулирующего устройства и не иметь в своем составе дроссели и стартеры, что в свою очередь минимизирует помехи связанные с перегрузками в электросети, обеспечивает «мягкий» запуск ламп с продлением их работоспособности, отсутствуют мерцание и шумовой эффект от работы ламп. Класс безопасности облучателя должен быть не хуже 1А. Срок службы бактерицидных ламп не менее 8000 часов. Электропитание должно быть от стандартной сети 220В, 50/60Гц. Потребляемая мощность не более 85ВА. Наличие государственной регистрации в качестве МТ на территории Республики Казахстан Комплект поставки: УФ-облучатель – 1 штука, УФ-лампы – 2 штуки, техническая документация на государственном и русском языках – 1 комплект. Обязательное подключение каждого облучателя к сети электропитания, при необходимости укладка кабеля питания в специальный кабель-канал. Проведение монтажных работ по установке, центровке и первоначальному замеру интенсивности УФ-излучения для соответствия нормам. | КОМПЛ | 5 | 52800 | 264000
| Главный врач |  | М.В.Жеголко
| Экономист |  | Г.В.Гордиенко